新院区产科宝宝洗浴中心设备配置清单及技术参数要求

1、产品组成：婴儿洗浴中心一体化设备主要由洗礼池、护理平台、恒温水控制器、柜体、空气能热水器组成。

1.1洗礼池控制器：液晶全中文控制显示屏，具有高温自动断水功能（具体温度范围可自行设定），一键式给水、排水功能，出水温度控制报警，室内温度显示，出水温度显示功能，电压DC12V，通水孔径16mm。

1.2洗礼池倾斜防滑设计，保护婴儿淋浴安全。（提供参数证明材料：洗礼池外观专利及图例）。

- 婴儿游泳池

适用年龄（月> :0〜24

颜色：内胆（白色）外围（颜色可选）

游泳池最大容枳（L): 215     进水时间（min）: 8〜15 (水压0.3Mpa>

排水时间（min） : 3〜7       水深 (mm): 270〜470

功率：：110W                输入电压：220V

智能游泳池产品，外形时尚新颖、美观大方；采用PMMA+ABS高分子复合材料无毒无害更安全。半月形单面透明钢化坡璃方便实时观察婴儿动态，提高监护效果；家长可完全清晰的观看宝宝游泳时的整个过程。

智能控制，池底七彩变换灯、气泡按摩功能、臭氧消毒功能。

3、水池与护理台的材质

3.1婴儿洗浴中心一体化设备的水池与护理台的材质应采用改性聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）高分子复合材料，经过高温二次吸塑成型。

3.2安全无毒无味，无有害物质。其有害物质迁移应符合GB 6675.4的规定(提供质量监督局备案标准材料和检测报告)

3.3符合GB/T2912.2-2009的标准规定，无释放甲醛量，(提供专业检测报告)

3.4符合GB/T22048.2-2008的标准规定，无六种邻苯二甲酸脂；(提供专业检测报告)

4、架体的材质：婴儿洗浴中心一体化设备的架体采用的不锈钢材料焊接成型。不锈钢材料应符合GB牌号为0Cr18Ni9要求。(提供质量监督局备案标准材料)

5、外观：婴儿洗浴中心一体化设备的洗礼池、护理台、游泳池应光滑清洁,不应有明显的凹陷、 碰伤、划伤等缺陷。

6、尺寸(提供医院认可的方案设计图)

- 6.1洗礼池外形规格：(长×宽×高)900mm*890mm*800mm～960mm,

- 内腔规格：(长×宽×深)650mm*410mm*180

- 6.2护理平台（长×宽×高）：1000mm*800mm*800mm

6.3游泳外形规格：（长×宽×高）1010mm*890*870mm，

- 内腔规格：(长×宽×深)765mm*650mm*480mm

6.4接种台（长×宽×高）：800mm*800mm*800mm

- 6.5尺寸允差为标称值±10%。

- 7、温度控制(提供质量监督局备案标准材料)

7.1婴儿洗浴中心一体化设备出水温度为：38℃～40℃。

7.2水温≥42℃，声控报警。

- 空气能热水器

- 包含水箱和主机、水箱尺寸为650*1850mm、水箱容积为500L

- 水电分离、漏电保护、高压保护、接地保护、自动泄压保护、安静运行无噪音污染、智能自动化霜、-7℃以上正常运行。

尺寸允差为标称值±10%。

9、装配：装配好的婴儿洗浴中心一体化设备各冷、热水管接口处应密封，无渗漏现象

10、外壳防护等级：洗浴中心外壳防护等级应符合GB 4208中IPX4的规定。

11、电气安全(提供专业检测报告)

11.1保护接地阻抗：网电源插头中的保护接地和已保护接地的所有可触及金属部件之间的接地电≤0.2Ω。

11.2正常工作温度下的连续漏电流

11.2.1正常工作状态下的对地漏电流不得大于0.5mA，单一故障状态下≤1mA。

11.2.2正常工作状态下的对外壳漏电流不得大于0.1mA，单一故障状态下≤0.5mA。

- 二、产品配置单

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 配置 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 新式洗礼池台面（国产产品） | 个 | 4 | 台面、洗消槽为一整体，与豪华背板都采用面层为优质的改性PMMA高分子复合材料（板厚约4～5mm其具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗，耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点。 台面支架选用全优质不锈钢材质，高度设计符合人体工程学要求；柜体采用两段式功能区倾斜设计,有效防止工作疲劳。柜内封有防腐防潮的专用PVC隔断板作储物底板，为院方科室提供储物的必要空间。柜门采用双面高密度复合板，金属烤漆，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁等特点，颜色可选。分段倾斜式柜门，更加人性化,利于操作。恒温出水控制，防止水温过高或过低给婴儿带来的惊吓和伤害，同时具有高温断水保护功能。折叠式花洒淋浴水龙头，使用方便自如、方便控制、安全可靠。一次性隔膜、臭氧消毒、防止交叉感染。 |
| 2 |  | 新式洗礼池不锈钢架子含柜门（国产产品） | 套 | 4 |  |
| 3 |  | 新式游泳池及台面（国产产品） | 个 | 2 |  |
| 4 |  | 婴儿护理平台（带隔层、带软包垫）（国产产品） | 个 | 3 |  |
| 5 |  | 接种台（含挡板）（国产产品） | 个 | 1 |  |
| 6 |  | 高温断水控制器（国产产品） | 套 | 4 | 阀体材料为H59优质铜材，采用陶瓷密封技术，寿命长，性能好。 |
| 7 |  | 洗礼池控制器（国产产品） | 个 | 4 | 全中文显示室内温度及水龙头出水温度。高温自动断水，须与恒温水控制器配套使用。 |
| 8 |  | 游泳池控制器（国产产品） | 个 | 2 | 全中文显示室内温度及池内水的温度。 一键启动排水功能，排水时间不超过10min，启动排水15min后自动关闭排水阀。 |
| 9 |  | 900#洗礼池压圈（国产产品） | 个 | 4 | 304#不锈钢材质，用于固定套袋。 |
| 10 |  | 空气能热水器 | 套 | 1 | 容量500L、安全可靠、环保节能、造型美观且与室内装修风格相匹配。 |
| 11 |  | 给排水系统（国产产品） | 点位 | 6 | 含专用折叠式花洒淋浴水龙头、304#不锈钢水龙头、排水阀、标准管材，根据采购项目需求配套安装。 |

三、采购项目需求
（一）投标供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的设备。
（二）所有货物的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。
（三）提供设备安装设计图纸，并与装修施工单位协调配合，负责设备的安装和调试。全免费保修期为1年，终身维修。
（四）运行前对操作人员免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握，并提供充分的操作培训及定期应用指导。
（五）本项目需与院方施工场地相配合。

- 报价清单

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 配置 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 新式洗礼池台面（国产产品） | 个 | 4 |  |
| 2 |  | 新式洗礼池不锈钢架子含柜门（国产产品） | 套 | 4 |  |
| 3 |  | 新式游泳池及台面（国产产品） | 个 | 2 |  |
| 4 |  | 婴儿护理平台（带隔层、带软包垫）（国产产品） | 个 | 3 |  |
| 5 |  | 接种台（含挡板）（国产产品） | 个 | 1 |  |
| 6 |  | 高温断水控制器（国产产品） | 套 | 4 |  |
| 7 |  | 洗礼池控制器（国产产品） | 个 | 4 |  |
| 8 |  | 游泳池控制器（国产产品） | 个 | 2 |  |
| 9 |  | 900#洗礼池压圈（国产产品） | 个 | 4 |  |
| 10 |  | 空气能热水器 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 给排水系统（国产产品） | 点位 | 6 |  |
| 合计： （元） |  |  |  |  |  |