赣州市人民医院消毒供应中心蒸汽发生器及脉动真空灭菌               器维保服务项目竞谈文件

- 内容及要求

  - 内容：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | XG1.HWF-1.45B | 20113513（12年11月） | 1 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | XG1.HWF-1.45B | 20121113(12年11月) | 1 |
| 3 | 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T-60 | 20114279（11年12月） | 1 |
| 4 | 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T-60 | 20114382（11年12月） | 1 |
| 5 | 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T-60 | 20140093(14年4月) | 1 |

  - 承包方式：为包工包料（系统主机配件要求为原厂配件），包含人工费、材料费、税金等一切费用。

  - 服务内容及要求：

1.设备出现故障，维保公司自接到乙方报修后 12 小时内维修工程师赶到现场，如有特殊情况，必须提前与科室进行沟通，得到认可后方能改变到达现场时间；

2.保证正常运行且必须满足2017年6月1日实施的WS310《医院消毒供应中心》第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准4.1.5的要求；

3.定期对设备进行保养维护，至少1个月1次小保养， 6个月一次中保养，并按具体使用时间要求更换过滤器滤芯、泵润滑油等保养材料，合同期间须进行1次年检（保养内容见附表）；

4. 负责全院区蒸汽发生器及灭菌器设备上安全阀（以上5台设备外的安全阀由院方提供）,压力表的计量检定工作；配合我院进行设备的整体检测；

5. 该项目所有设备设施所有软硬件保修期内出现故障无限次数免费更换和维护；

6. 维修时效：维修不涉及零配件更换，应在24小时内修复完毕；涉及到零配件更换，应在配件到达用户现场后48小时内修复完毕，不可抗因素除外，若未在规定期限内修复设备造成使用方的直接和间接经济损失，由中标人承担；

7.此项目在维保期内产生的运输、安装、调试、人工、税费等所有费用均由标方承担；

8.投标人在赣州市内需有2名以上常驻工程师。

- 投标单位的资质要求

- 具有工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。

- 投标人需提供维保设备生产厂家的维保授权许可。

- 最近三年经营活动无重大违法记录。

- 资质审核

开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

- 维保期限

合同期限为2年，起效时间以双方签订合同之日起生效。

五、付款方式

每季度期满后15个工作日内支付上个季度维保费。

六、标书内容(内容需加盖公章)

1、投标报价应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、公司营业执照及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、法人代表身份证复印件、税务登记证等。

3、详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足院方基本要求，应承诺对院方人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也一并列出。

4、公司的主要业绩,（有三个以上类似项目业绩，提供加盖公章合同复印件）。

5、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标文件一式两份，一正一副，必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。

七、评标办法

最高控制价为9.6万元，高于最高控制价为无效标，低于最高控制价者为有效标，投标人可进行二次报价，且二次报价不得超过一次报价。报价最低者为第一中标候选人。

八、其他说明

- 第一中标候选人在接招标办中标通知后到总务科签订合同。

- 参加上述工程投标单位必须缴交投标保证金 1500 元，由投标单位的基本账户全额转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标的前一天下午4点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，如中标则转为履约保证金，合同结束后返还（不计息），若无中标直接返还保证金。

- 投标时间：2018年3月28日下午15：00

- 投标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室

赣州市人民医院

2018年3月21日

附件1

高温灭菌器保养项目

一、小保养项目及内容（1个月1次）

紧固内室进汽挡汽板，门把手，内车导轨，搬运车，真空泵固定底座，门导轨导向铜条，门行程开关等固定螺丝。

检查水汽连接管路是否有泄漏，尤其软连接管路

检查开关门过程是否灵活，有无噪音，安全保护是否有效

清洗保养门胶条及密封门槽，检查门胶条是否老化损坏，门槽是否变形

检查加水箱进水量，水位浮球控制是否灵活

检查疏水阀疏水是否通畅，阀体是否漏水

拉动安全阀阀柄，检查是否正常放汽（注意安全）

检查清理真空泵消音器

检查消毒内车及轨道滑动是否灵活

检查平移门螺纹气缸动作是否灵活（平移门老型号）

对压缩空气汽水分离器进行放水保养

清理设备内室表面及排汽口过滤网

检查触摸屏反应是否灵敏，必要时进行校准

检查设备系统参数及各灭菌程序参数是否正常

检查打印机工作是否正常，打印是否清晰

运行程序检查程序各阶段是否正常，升温速度、干燥效果

二、中保养项目及内容（6个月1次）

检查内容应包含月度保养内容

对门电机组件及门轴进行上油

检查安全阀是否能有效开启

检查门安全连锁装置是否可靠

压力表指示数值与触屏显示数值是否一致

检查冷凝器、真空泵、电磁阀、电热汽包、电热汽包水位计、加水泵、加热管密封、截止阀、手动门膜片、减压阀、疏水阀、水箱、设备主体等部件是否泄漏

清理设备进水、进汽、疏水、排汽管路的过滤器，电热设备水位计连接铜管，汽包水位检测装置的探针（水筒、连接管、探针）

检查抽空、疏水、排水、真空泵进水等管路的止回阀的密封是否漏水漏汽

紧固真空泵、加热管等大功率部件及电源线的所有连接线（包含控制箱断路器、交流接触器、热保护器、接线端子的所有接线）同时检查是否有老化现象，按需更换

检测真空泵、加热管的安全保护是否工作正常

启动真空泵，检查噪音是否异常，消音器是否堵塞漏水，必要时清理更换

检查阀岛、电动执行器是否漏汽、动作是否灵活

检查压力表的检验日期是否有效，必要时协助拆卸或安装 并且保压测试。

运行保压程序进行保压测试，检查内室及管路是否有泄漏

满载运行程序测试脉动时间、升温时间、灭菌效果、干燥效果

三、年检的项目及内容（一年一次）

保养应包含半年保养项目

更换蒸汽管路卡箍的所有密封垫（年保用户免费，其他按需购买）

更换空气过滤器滤芯 （年保用户免费，其他按需购买）

检查进水软管是否老化按需更换

检查平移门灭菌器门传动皮带是否老化（按需更换 ）

紧固电器箱内所有接线端子及除尘保养

紧固设备所有检测部件（开关、温度、压力等）、执行部件（泵、阀、电机等）的接线

检查各个输入、输出信号是否正常

手动测试各个泵、阀、电机等部件动作是否正常

对触摸屏灵敏度进行校正

对设备各检测开关、执行部件及设备本身进行除尘保养

对真空泵及排水管路、汽包、加热管进行除垢（使用纯水、软水的客户按需清理）

检查安全阀的检验日期是否有效，必要时协助拆卸或安装并且保压测试。

检查内室压力、温度关系是否对应，电脑监控显示与设备是否一致

蒸汽发生器保养项目

检查压力表以及压力控制器是否准确。

检查安全阀是否开启有效保护。

检查控制面板指示灯和按钮开关是否正常工作。

检查浮球开关动作是否灵敏。

检查进水管路和液位计、出蒸汽管路是否漏水漏气。

加热管是否正常工作。

蒸发器主体除垢。

检查强电：检查设备电源、加热管、注水泵、交流接触器、断路器、浮球开关等的连线，并紧固。

检查维修门是否关闭顺畅，门锁完好。

检查进水管路压力

反复多次手动开启加热管检查连线部分是否有打火、黏连现象。

检查进水阀、排水阀是否有效，清洁进水过滤网。

开机运行设备，检查是否运转正常。