赣州市人民医院电针仪及中频脉冲电刺激仪项目竞谈文件

- 内容及要求

  - 内容：

1.电针仪55台，预算2.75万元（0.05万元/台）。

2.中频脉冲电刺激仪3台，预算1.35万元（0.45万元/台）

总预算金额为4.1万元人民币。

  - 设备技术参数要求：

1.电针仪技术参数：

1.1正常工作条件：环境温度：5℃～40℃  相对湿度：≤80%  ；

1.2电源电压：DC6V+5% -10%（干电池4节）或外接电源适配器:输入AC220V±10%,50Hz±2%,输出DC6V；

1.3脉冲波形：非对称双向脉冲波；

1.4脉冲频率：

a)连续波频率:0～100Hz，连续可调，允差±15%

b)断续波、疏密波调制频率：10次/分，允差±30%

断波频率为0Hz，续波频率0～100Hz连续可调，

疏波频率为4Hz，密波频率0～100Hz连续可调；

1.5转换开关：治疗仪可用转换开关选择“电针”档或“极板”档，在正常使用时，直接拨动转换开关应输出闭锁，黄色闭锁指示灯常亮，自动切断输出；

1.6脉冲峰-峰值电压：

a）转换开关置“电针”档，治疗仪分并开关置“分”，各路输出脉冲峰-峰值电压为17V±30%；

b）转换开关置“极板”档，治疗仪分并开关置“分”，各路输出脉冲峰-峰值电压50V±30%；

c）治疗仪分并开关置“1+2”、“3+4”时，其“2”、“3”路输出脉冲峰-峰值电压为70V±30%；

d）输出幅度由零开始连续均匀可调；

1.7脉冲宽度：0.5ms  允差±30%；

1.8直流分量：治疗仪输出直流分量为零；

1.9最大输出：

a）转换开关置“电针”档，分并开关置“分”时，其最大输出电流有效值不超过10mA；

b）转换开关置“极板”档，其最大输出电流有效值不超过50mA；

1.10输出闭锁：除非强度预置在最小位置“OFF”时，否则治疗仪不得有输出，这要求也适用于供电短时间中断后又恢复情况下；

1.11输入功率：≦10VA；

1.12输出路数：治疗仪分并开关置“分”时，4路输出，分并开关置“1+2”“3+4”时，“2”“3”路增强输出，“1”“4”路无输出；

1.13外形尺寸：230㎜×165㎜×75㎜；

1.14贮存和运输：环境温度 -10℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力范围500hPa～1060hPa。

2.中频脉冲电刺激仪技术参数：

2.1额定输入功率：≦130VA；

2.2中频频率范围：1-10KHz；

2.3中频调制频率范围：0-200Hz；

2.4中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波；

2.5调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制；

2.6中频调幅度：50%、75%、100%，允差±5％；

2.7中频输出电流：不大于100mA,分0～99级可调；

2.8中频输出电流稳定度±10％；

2.9动态节律:4s-l0s；

2.10差频变化周期:15s-30s；

2.11离子导入输出直流电流范围：不超过50mA，分0-99级可调；

2.12四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出；

2.13具有100个中频治疗处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用；

2.14治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出。

（三）供货期：合同签订30天内。

（四）质保期：保修2年；设备故障响应时间：2小时内；到达现场时间：24小时内。

- 投标单位的资质要求

1.具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照和税务登记证。

2.最近三年经营活动无重大违法记录。

3.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

4.所投产品若为医疗器械，提供二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表（两证合一的只需提供一种），提供一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证。

5.所投产品若为医疗器械，经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，经营二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

- 资质审核

开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

- 付款方式及违约赔偿

1.付款方式：付款方式：合同签订、货物送达、安装调试、培训完成且验收合格1个月后付100%。

2.违约赔偿：如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交货一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。如果设备发生故障，投标供应商需按照投标文件中承诺的响应时间内到达采购人处处理故障，响应时间每超过一天（不足一天超过12小时算一天），扣除履约保证金的10%。在没有备用机使用的情况下，如果设备连续故障超过1个月，采购人有权利要求投标供应商更换全新原装设备，。

五、标书内容(内容需加盖公章)

投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标文件一式两份，必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。包含但不限于以下文件：

1.响应函；

2.响应文件资料清单；

3.报价一览表；

4.服务响应/偏离表；

5.商务条款响应/偏离表；

6.产品质量及售后服务承诺函；

7.有关证明文件：营业执照（副本）、税务登记证和机构代码证、银行开户许可证、法人代表授权书（附投标人及法人代表身份证复印件）、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函、医疗器械经营许可证、所投设备生产厂家的生产许可证、医疗器械注册证及医疗器械注册登记表；

8.响应供应商认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料。

六、评标办法：最低评标价法

预算价为4.1万元，高于最高控制价为无效标，低于最高控制价者为有效标，投标人可进行二次报价，且二次报价不得超过一次报价。报价最低者为第一中标候选人。

七、其他说明

1.第一中标候选人在接招标办中标通知后到设备科签订合同。

2.参加上述项目的投标单位必须缴交投标保证金 800 元，由投标单位的基本账户全额转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标的前一天下午4点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，若无中标投标保证金直接返还（不计利息），如中标则转为履约保证金。履约保证金按照中标金额的5%收取，投标保证金不足部分，在签订合同之前补齐到中标金额的5%，履约保证金在质保期过后无息退还。

3.如果投标人中标后30天内未与我院接洽签订合同，视为放弃中标，没收投标保证金。

4..开标时间：2018年 6月 5日下午15:00。

5..开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼号4号会议室。

赣州市人民医院

2018年 5月29日