赣州市人民医院数控止血带项目竞谈文件

- 内容及要求

内容：

（一）数控止血带4台，预算3.64万元（0.91万元/台）。

（二）设备技术参数要求：

1.压力设定范围：1～100Kpa(750mm/Hg) ，压力控制精度:±3KP；

2.时间设定:1～120min，初始冲气时间:≤60秒；

3.噪音:≤65db；

4.输入功率:≤70VA；

5.全数字微电脑控制，相关数据数字显示；

6.工作压力自动补偿，失电压力保持功能，自动检测漏气功能；

7.定时声光报警，电磁控制，快速冲气，缓慢放气确保手术安全；

8.手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时声音报警提示；

9.结构小巧，操作简单，可调立式支架，多种选用件，连接简单、可靠，ABS外壳，声音报警；

10.采用原装进口气泵，工作更稳定可靠；

11.快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉；

12.自动记忆上次使用参数，以供下次使用参照，在该基础上设定参数，可节省设定时间；

13.配置清单：

13.1主机：　　　   1台

13.2袖带：   　　　1套（大中小各一只）

13.3可调立式托架 ：1件

13.4电源线:　　　  1根

13.5保险丝:　　　  ２只

13.6密封圈:　   ２只

（三）供货期：合同签订30天内。

（四）质保期：保修2年；设备故障响应时间：2小时内；到达现场时间：24小时内。

- 投标单位的资质要求

1.具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照和税务登记证。

2.最近三年经营活动无重大违法记录。

3.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

4.所投产品必须为医疗器械。所投产品若为二、三类医疗器械的须提供医疗器械注册证及登记表（两证合一的只需提供一种），所投产品若为一类医疗器械的须提供产品备案登记凭证。

5.所投产品若为三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，若为二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

- 资质审核

开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。

- 付款方式及违约赔偿

1.付款方式：付款方式：合同签订、货物送达、安装调试、培训完成且验收合格1个月后付100%。

2.违约赔偿：如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交货一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。如果设备发生故障，投标供应商需按照投标文件中承诺的响应时间内到达采购人处处理故障，响应时间每超过一天（不足一天超过12小时算一天），扣除履约保证金的10%。在没有备用机使用的情况下，如果设备连续故障超过1个月，采购人有权利要求投标供应商更换全新原装设备，。

五、标书内容(内容需加盖公章)

投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标文件一式两份，必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。包含但不限于以下文件：

1.响应函；

2.响应文件资料清单；

3.报价一览表；

4.服务响应/偏离表；

5.商务条款响应/偏离表；

6.产品质量及售后服务承诺函；

7.有关证明文件：营业执照（副本）、税务登记证和机构代码证、银行开户许可证、法人代表授权书（附投标人及法人代表身份证复印件）、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函、医疗器械经营许可证、所投设备生产厂家的生产许可证、医疗器械注册证及医疗器械注册登记表；

8.响应供应商认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料。

六、评标办法：最低评标价法

预算价为3.64万元，高于最高控制价为无效标，低于最高控制价者为有效标，投标人可进行二次报价，且二次报价不得超过一次报价。报价最低者为第一中标候选人。

七、其他说明

1.第一中标候选人在接招标办中标通知后到设备科签订合同。

2.参加上述项目的投标单位必须缴交投标保证金 600 元，由投标单位的基本账户全额转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标的前一天下午4点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，若无中标投标保证金直接返还（不计利息），如中标则转为履约保证金。履约保证金按照中标金额的5%收取，投标保证金不足部分，在签订合同之前补齐到中标金额的5%，履约保证金在质保期过后无息退还。

3.如果投标人中标后30天内未与我院接洽签订合同，视为放弃中标，没收投标保证金。

4..开标时间：2018年8月13日下午15:30。

5..开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室。

赣州市人民医院

2018年8月7日