**病床要求：**

**1、双摇手动病床基本要求：**

1、外形尺寸：长度2150±20mm，床面宽度含护栏960±20mm，床体标准高度500mm。

2、背部倾斜度0～60°、腿部倾斜度0～35°。

3、床体承载重量：≥250Kg。

4、分体式升降护栏可随床体的功能同时动作，保护患者的安全。

5、床底具备左右前后四个引流尿袋挂钩，床面左右前后具备点滴架插孔四处。

6、可选配采用电动床标准设计，手动床采用电动床标准设计可以不改变现有结构只需加装电机30分钟内就可以升级为电动床，此预留功能可利于医院以后的设施提升。

7、采用直径5寸医用双面脚轮耐磨，不起毛刺，防腐蚀，耐酸碱性佳；脚轮附防尘、防毛发卷入装置；轮轴、转盘为精密轴承，推动容易，操控灵活。

8、每套病床配备一根套管螺口调节长度的钢制输液架。

9、每套病床含ABS餐板一块、病历卡一个、床尾挂置的放片蓝一个。

10、每套病床配与床相适应的陪护椅一张、床头柜一个、床垫一张。

**2、三功能电动病床基本要求：**

1、外形尺寸：长度2150±20mm，床面宽度含护栏960±20mm。

2、额定电源：交流电220V/50HZ。

3、三组电机，整体升降电机一个、背部电机、膝部电机。

4、配有手持控制器。

5、背部倾斜度0～60°、腿部倾斜度0～35°、整体升降400--750mm。

6、床体承载重量：≥250Kg。

7、采用分体式升降护栏，可随床体的功能同时动作，保护患者的安全。

8、床底具备左右前后四个引流尿袋挂钩，床面左右前后具备点滴架插孔四处。

9、采用直径5寸医用双面脚轮耐磨，不起毛刺，防腐蚀，耐酸碱性佳；脚轮附防尘、防毛发卷入装置；轮轴、转盘为精密轴承，推动容易，操控灵活。

10、每套病床配备一根套管螺口调节长度的钢制输液架。

11、每套病床含ABS餐板一块、病历卡一个、床尾挂置的放片蓝一个。

12、每套病床配与床相适应的陪护椅一张、床头柜一个、床垫一张。

**3、重症监护病床基本要求：**

1、外形尺寸：长度2150±20mm，床面宽度含护栏960±20mm。

2、额定电源：交流电220V/50HZ。

3、四组电机，整体升降电机两个、背部电机、膝部电机。

4、配有手持控制器和床尾护士端操作面板，护士端操作器带锁定功能，可锁定手控器及护栏控制面板，避免误操作。

5、背部升降0-65°、膝部升降0-35°、整体升降380--840mm 、床头尾倾斜0-14°、

小腿位置三档调节0-25°。

1. 床体承载重量：≥250Kg。

7、采用分体式升降护栏，可随床体的功能同时动作，保护患者的安全。

8、床底具备左右前后四个引流尿袋挂钩，床面左右前后具备点滴架插孔四处。

9、采用直径5寸医用双面脚轮耐磨，不起毛刺，防腐蚀，耐酸碱性佳；脚轮附防尘、防毛发卷入装置；轮轴、转盘为精密轴承，推动容易，操控灵活。

10、每套病床配备一根套管螺口调节长度的钢制输液架。

11、每套病床含ABS餐板一块、病历卡一个、床尾挂置的放片蓝一个。

12、每套病床配与床相适应的床头柜一个。

13、每套病床配**静态防压疮床垫一张，可**有效的预防压疮的产生并可辅助压疮的治疗。

**4、双摇儿科病床基本要求：**

1、外形尺寸：长度1860±10mm，床面宽度含护栏830±10mm，床体标准高度500mm。

2、背部倾斜度0～60°、腿部倾斜度0～35°。

3、床体承载重量：≥200Kg。

4、侧面带护栏可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位，有防夹手功能。

5、床底具备左右前后四个引流尿袋挂钩，床面左右前后具备点滴架插孔四处。

6、采用直径5寸医用双面脚轮耐磨，不起毛刺，防腐蚀，耐酸碱性佳；脚轮附防尘、防毛发卷入装置；轮轴、转盘为精密轴承，推动容易，操控灵活。

7、每套病床配备一根套管螺口调节长度的钢制输液架。

8、每套病床含ABS餐板一块、病历卡一个、床尾挂置的放片蓝一个。

9、每套病床配与床相适应的陪护椅一张、床头柜一个、床垫一张。

**5、普通儿科病床基本要求：**

1、外形尺寸：长度1860±10mm，床面宽度含护栏830±10mm，床体标准高度500mm。

2、床体承载重量：≥200Kg。

3、侧面带护栏可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位，有防夹手功能。

4、床底具备左右前后四个引流尿袋挂钩，床面左右前后具备点滴架插孔四处。

5、采用直径5寸医用双面脚轮耐磨，不起毛刺，防腐蚀，耐酸碱性佳；脚轮附防尘、防毛发卷入装置；轮轴、转盘为精密轴承，推动容易，操控灵活。

6、每套病床配备一根套管螺口调节长度的钢制输液架。

7、每套病床含ABS餐板一块、病历卡一个、床尾挂置的放片蓝一个。

8、每套病床配与床相适应的陪护椅一张、床头柜一个、床垫一张。

**5、骨科牵引病床基本要求：**

1、外形尺寸：长度2150±20mm，床面宽度含护栏960±20mm，床体标准高度500mm。

2、背部倾斜度0～60°；腿部分腿设计，升降时起布朗氏架功能、并有斜坡角度15°、30°、45°、60°调节。

3、整体升降400-750mm，升降摇杆还配有气弹簧助力整床升降。

4、床体承载重量：≥250Kg。

5、侧面带护栏可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位，有防夹手功能。

6、床前端配置左右前后四个引流尿袋挂钩，床面左右前后具备点滴架插孔四处。

7、配备不锈钢骨科牵引架，四个支撑柱，两组手拉杆，四组牵引架，腿部配功能牵引架，单组拉杆方便病人自己使用牵引力大小由本人操纵。

8、采用直径5寸医用双面脚轮耐磨，不起毛刺，防腐蚀，耐酸碱性佳；脚轮附防尘、防毛发卷入装置；轮轴、转盘为精密轴承，推动容易，操控灵活。

9、每套病床配备一根套管螺口调节长度的钢制输液架。

10、每套病床含ABS餐板一块、病历卡一个、床尾挂置的放片蓝一个。

11、每套病床配与床相适应的陪护椅一张、床头柜一个、床垫一张。

**6、陪护椅基本要求：**

1、整体设计一直坚持以安全性、可靠性、舒适性为主导。整体结构简单、实用，功能齐全，清洗方便。

2、坐垫选用仿皮耐水耐火坐垫，容易清洗、消毒等。

3、座椅放平后还有枕头功能，提高舒适度。操作便捷简单,不需要躺卧休息时，可以用自行车钢丝绳锁锁定，防止陪护人员随意打开，方便病房管理。