POCT信息化管理系统功能要求

| 序号 | 功能模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统连接 | 1、系统与HIS、LIS对接，和HIS、LIS进行实时、高效的数据交互以支撑临床业务要求。 2、POCT仪器具备接口开放功能，符合国际标准的数据格式HL7。可以将床旁血气分析仪/血糖仪/心肌仪器通过系统连接至LIS/HIS。 3、支持电脑、手机、IPAD登录查询血气/血糖/心肌报告。 4、数据安全：系统应防止非授权者访问和篡改相关数据，确保院内数据安全。 |
| 2 | POC远程控制 | 1、血气POCT远程管理:故障处理、锁定、关机。 2、可远程（医院内同一网络）锁定失控参数 |
| 3 | 网络化设备管理 | 1、由系统统一管理设备，及时监管设备的运行状态。 2、每台仪器的操作日志信息一同显示，方便管理人员及时、全面地了解全部设备的运行情况。 |
| 4 | 试剂耗材管理 | 1、自动识别及跟踪所有试剂、耗材批号。 2、通过材料名称、材料类型、批号、参考范围、到期日之类的材料信息的严格控制，确保测试结果正确性与有效性。 3、非注册试剂或过期试剂不能够使用。 |
| 5 | 无纸化操作 | 1、数据自动传输至LIS/HIS，减少手工录入出现的差错。 2、经无线和/或有线传输方式完成数据传输。 |
| 6 | 唯一操作者ID | 1、每个操作者都有属于自己的认证ID，ID将与相关仪器做绑定。 2、只有经过培训、符合操作资质的操作人员才能使用仪器做测试。 3、每个测试结果，都能溯源到相关的操作人员。 |
| 7 | 自动记录结果和质控数据 | 所有测试结果与质控结果在系统中保存并定时备份。 |
| 8 | POCC权限管理 | 1、POCT管理员：管理POCT，制定和完善POCT管理制度和标准流程，分配人员权限和证书管理，与服务厂商沟通修改工作流程等。 2、检验科：评估POCT仪器和技术的可靠性，稽核和密切监控质控情况，统一设定项目参考范围以及报警提示等。 3、临床操作人员：为本病区病人进行检测，密切关注异常结果报告，通知监控中心报警情况，根据仪器提示按时按次做好质控工作。 4、绿色通道职能者（各临床科室高权限人员）：在系统 1000中增加病人临时编号，后补病人信息并且在LIS中补充登记费用等。 5、POCT专员：仪器耗材批号录入/管理；各科室寻访，了解仪器运行状态；协调各临床科室、检验中心、POCT项目上的相关事宜。等等 |
| 9 | 操人员培训及授权管理 | 1、基于电子验证机制的操作人员培训:线上+线下结合。使用线上培训系统进行学习、考核、评分，操作人员将得到电子资格证书。线下培训会，确保POCT人员培训到位。此时操作人员方可上机检测操作。 2、操作人员在检测前必须扫描工牌条码或者输入登录码，系统自动匹配并确认操作员的资质信息（只有培训通过的操作人员才能登录）。 3、系统设定认证复审时间，操作人员需要接受操作测试考评，通过后可以继续使用并操作该类仪器。 4、所有的人员的培训情况，在系统内都有相应的记录，管理人员可以轻松的掌握其相关信息，并有效开展相关工作。 |
| 10 | 新增设备审核 | 1、负责实验室服务的人员或指定的人员对POCT项目进行监督和管理，规范POCT设备选型要求。 2、临床科室提出申请，进行审批获得权限后方能增加、使用仪器。 3、完成审批后，在系统中录入仪器信息，POCT管理人员分配人员权限和证书管理。 4、新项目需要论证：项目临床意义，检验科现有条件能否满足临床需求，精密度、准确度、线性范围要求，经济效益分析，信息化要求，医用监测系统选择，生物安全要求等。 |
| 11 | 室内质控管理 | 1、质控监控: 实时监控仪器质控结果，对失控的仪器进行锁定；通知检验科或POCC管理员及时处理，留下严格的电子记录。 2、自动记录: 仪器质控结果自动传输到系统。 3、质控图绘制: L-J图、月质控图等多种类型质控图的选择。 4、失控提示: 针对仪器的失控，进行仪器提示和软件提示。 5、自动锁定: 仪器具有多种质控的方案，激活质控方案后，仪器将按规则进行质控；一旦质控失控，仪器将会自动锁定。 6、手工添加质控结果，设置质控多规则。 |
| 12 | 仪器性能评价及仪器间对比 | 1、仪器性能评价: 从仪器工作量及连续20(30)个点的仪器稳定性来评价一台或多台仪器的稳定性，提供图形化及可编辑的EXCEL格式。 2、仪器间对比: 以某台仪器为标准与其他所有同类型仪器做比较，包括仪器间工作量的对比及仪器间稳定性的对比。 |
| 13 | 室间质评管理 | 1、通过进行室间质评活动以提高POCT 测定数值的准确性与可靠性。 2、通过仪器间的数据偏倚表、散点分析图完成室间质评的传递工作。 |
| 14 | 数据管理 | 1、病人结果数据管理：病人结果传送并保存到系统数据库中，系统自动审核后病人结果被传输并保存到LIS系统。系统可以调阅同一病人住院期间的所有血气等检测结果。 2、仪器质控数据管理：质控数据统一上传到系统数据库。系统记录质控数据、质控执行的时间、设备所在区域、质控品批次号等信息等。 3、仪器定标数据管理：定标数值被保存在系统数据库中，在系统中提供层级树形结构可查看在质控数据中能生成的所有线性图表。 4、设备信息数据管理：设备运行的日志信息、报警信息在系统内做预先定义和维护。在系统界面中显示所收到的各类设备信息并以色彩图表的方式划分报警信息的程度。等等 |
| 15 | 数据挖掘 | 1、血气病人趋势图：根据血气检测结果，绘制出病人趋势图，以对重症病人进行周期性的监控。 2、病人血糖监测和分析:临床医生和医院管理人员随时随地掌握病人的血糖趋势，保证病人可以得到及时、专业的诊疗方案。进一步完善医院会诊模式，提升全院血糖管理的水平。 3、病人周血糖汇总图表:通过等级分类帮助住院医师更好的关注病人的血糖情况（一周血糖趋势；餐前、餐后血糖数据比较）。统计分析病区的血糖分布情况。 4、临床路径记录:医生自定义病人关注等级（危险、注意、正常）并以红、黄、绿的颜色作为提示。 5、高低血糖风险提示:当病区内出现异常血糖数值即危机值时，系统将第一时间提醒临床医生/护士前往确认和解决，以确保病人的安全。同时，系统将所有出现血糖危机值的数据记录在案，以便于科室管理者全面的了解本科室内危机值处理的响应情况。 6、病区血糖记录表:通过多种组合条件查找病人住院期间所有血糖数值，同时可以将该列表导出并打印入册。 7、全院各科室血糖管理:通过以科室为单位统计/分析各科室血糖的血糖情况纵览。通过大数据分析了解全院的高血糖率和低血糖率，并细化至病区的高血糖率和低血糖率。图形化的高/低血糖统计，更直观的了解病区的高/低血糖的出现次数。等等 |
| 16 | 数据统计 | 1、检验中心可以随时通过系统导出不同病区的所有结果记录、质控记录、线性数据等报告。 2、各临床可以根据自身需求联系检验中心获取所需要的统计报告用于临床学术研究、质量分析、日常管理等。 |
| 17 | 可扩展功能 | 1、病人结果：可查看住院病人的POCT测试结果 2、病区血糖：以病区为单位查看病人血糖结果、科室血糖分析等 3、质控报告：质控报告的显示及图形，可以将报告归档 4、结果查询：查询单个病人号的所有项目的结果图形 5、质控归档：显示归档后的所有质控报告 6、质控比对：对同类型仪器的质控数据进行显示 7、质控分析：对同类型仪器的质控进行平均值分析 8、样本统计：统计仪器测试量及分布 9、结果比对：显示结果比对的表格及图形 10、电子签名 |
| 18 | 区域化医疗 | 1、本院、分院数据信息通过系统对HIS/LIS进行数据的交互。 2、实现分院及医联体的区域化医疗信息互联，轻松应对评审认证。 |