## Sheet1
血透机参数响应表
序号 | 项目 | 是否响应
1 | 使用寿命≧8年（提供设备铭牌截图或说明书扫描件证明）。
2 | 治疗模式: 标准透析 ,单纯超滤,血液灌流。
3 | 中文操作语言,显示器。
4 | 具有数据存贮装置，可存储大量数据及参数。
5 | 具有在线操作手册及报警在线帮助功能。
6 | 适用于任何配方的A、B浓缩液。
7 | 具有超滤曲线。
8 | 有多种消毒方式：化学消毒、热消毒,管路水冲洗等。
9 | 有空气监测及漏血监测功能。
10 | 具有透析液细菌内毒素过滤系统。
11 | 具有空气监测及漏血监测功能。
12 | 具有后备电池，停电后可保证机器运转20分钟以上。
13 | 血压监测：可安装在线电子血压计监测模块，能自动血压监测与报警功能。
14 | 能与血液透析管理系统兼容。
15 | 能为患者提供个性化治疗：可调钠离子、透析液液温度等。
16 | 血流量： 40-600ml/min
17 | 肝素泵流量: 0.1- 10ml/h
18 | 动脉压: -300-+600mmHg
19 | 静脉压: -300-+600mmHg
20 | 透析液流量: 300-700ml/min 无限可调
21 | 透析液温度范围:33 -40℃
22 | 电导度范围： 5-16ms/cm
23 | 超滤速度: 0 -4000ml/h
24 | 供水压: 0.5 - 5bar
配置要求 ：
25 | 显示屏1个
26 | 血泵
27 | 肝素泵1个
28 | 血泵摇柄1个
29 | 透析器夹子1个
30 | 输液支架1个
31 | 消毒液吸管1条
32 | 反渗水进出管道各1条
33 | 透析液内毒素过滤器
34 | 后备电池1个