## Sheet1
血液透析制水系统参数响应表
序号 | 项目 | 是否响应
1 | 功能要求：血液透析中心专用双级反渗水处理系统，满足透析用水需要。使用寿命≧7年（提供设备铭牌截图或说明书扫描件证明）。
2 | 全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端。
3 | 双级反渗主机前后两级串联出水，单台双级反渗主机的产水量在水温25℃≥2000L/小时，能保证血液透析中心用水需要。
4 | 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到透析用水标准：内毒素、细菌、溶解盐清除率≥99%，菌落数<100CFU,内毒素<0.25EU/ml。符合YY0572-2015《血液透析和相关治疗用水》要求。
5 | 具备紧急操作模式以确保血透治疗的持续。
6 | 反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒及热消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。
7 | 反渗机能在电脑控制下全自动运行，可设定自动开关机，自动运行。
8 | 反渗机具备不透析期间待机模式功能，待机模式下能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路。
9 | 反渗机具备关机冲洗功能，能够在关机前对系统进行全面冲洗，避免污染物和微生物在反渗膜上附着。
10 | 泄漏安全性，反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。
11 | 具备热消毒功能，热消系统材质为不锈钢等符合相应要求材质。
反渗主机配置：1台。包含：
12 | 原装一体双级反渗主机。
13 | 反渗机内管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀的不锈钢，在潮湿及化学消毒剂环境中保持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性。
14 | 采用无死腔膜壳设计。
15 | 节约用水。根据实际血透耗水量开启相应的高压离心泵，在血透机不耗反渗水时，反渗主机排水量也为零。
16 | 二级反渗透主机的前后二级反渗系统可以分别单独使用，提高设备使用的灵活性，保障设备运行的安全与稳定。
预处理配置：1套。包含：
17 | 预处理软水能力。
18 | 独立压力控制，全自动加压泵组件：2台。
19 | 水（杂质）过滤器：1套
20 | 全自动砂滤（铁质）过滤器：1套。
21 | 全自动除氯（活性碳）过滤器：1套。
22 | 全自动软水器：1套。
23 | 反渗水供水管路（UPVC）配置：1套。反渗水管路采用高品质管道，不锈不腐，出水口的数量按要求设置。