## Sheet1
附件六：电动取皮刀参数响应表
序号 | 项目 | 是否响应
1 | 环境温度：5 ℃～40 ℃可持续使用
2 | 相对湿度：≤80%
3 | 大气压力：大气压力86kPa-106kPa
4 | 取皮厚度：0～0.75mm（可根据要求定制更大范围0-1.6mm），取皮厚度最小递进单位：0.05mm，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需校准归零
5 | 取皮宽度:2.5～10.2cm，至少五种宽度可选，2.5cm；3.8cm；5.1cm；7.6cm；10.2cm
6 | 输入功率:≤700VA
7 | 电源:100～240V交流自动切换，50/60HZ单相
8 | 刀片参数:刀片材质：刀片由进口不锈钢材质制成，锋利、耐用、取皮薄而均匀；
9 | 刀片硬度：刀片硬度不小于650HV10；
10 | 刀片长度：刀片长度106mm；
11 | 刀片特征：刀片具有自润滑功能且装卸简便、灵活，可顺利进行往复运动，防止金属与金属的碰撞；且具有刃口保护装置。
12 | 马达:原装进口马达，耐高温性能优越，低惯性电动马达转动时几乎不会产生任何震动，转速：4500-6500rpm；无需调速，开机即可直接使用，无极变速控制。
13 | 工作模式:连续运行
14 | 开关控制模式:手持式控制，容易操作；手持件有触点开关设计，随时启停，使用安全。
15 | 连接线:手持件连接线可插拔，使用和消毒方便，且可进行高温高压消毒。（长度大于3米）
16 | 输出功率:14.5V直流，4.5A
17 | 手持件重量:≤0.85kg
18 | 保护等级:Ⅰ级
19 | 防电击类型:BF型
20 | 防进液程度:IPXO
21 | 运行模式:连续运行
22 | 噪声:≤60dB（A）
23 | 消毒方式:整机可高温高压，低温等离子等多种消毒方式。光滑头端设计易于清洁，避免污染物累积。