## Sheet1
微波治疗仪参数响应表
序号 | 项目 | 是否响应
正常工作条件：
1 | 环境温度：5 ℃～40 ℃可持续使用
2 | 相对湿度：≤80%
3 | 大气压力：700 hPa～1060 hPa
电气参数：
4 | 输入功率：≤700VA
5 | 电源：220V±10%，50Hz
6 | 发射源：发射管，高效耐用
7 | 工作频率：2450MHz±50MHz
8 | 匹配负载阻抗：50Ω
9 | 微波泄露：＜2mw/cm²
10 | 工作模式：连续
11 | 开关控制模式：脚踏开关控制、手动开关控制
输出功率：
12 | 模式一：0～80W 连续可调，步长1W;
13 | 模式二：0～150W 连续可调，步长1W;
定时范围：
14 | 模式一（分段）：0～30min 连续可调,步长1min；
15 | 模式二（秒段）：0～30s 连续可调，步长1S；
16 | 显示方式：数码显示
安全：
17 | 过载保护：当输出功率超出治疗预置值，仪器自动停止工作。
18 | 运行保护：工作状态下，微波有输出时有声音提示
19 | 开机：具备开机自检功能
20 | 故障：具备故障自我诊断功能
21 | 控制：微电脑控制，功率输出稳定、能量集中，穿透力强
22 | 稳定性：宽幅低压稳定设计
23 | 主机连接线系统：电源线，消融针连接线，脚踏控制线
配备要求：
24 | 蠕动装置：可调节转速，具备可注射麻醉肿胀液功能
25 | 台车：滚动式台车
配置清单：
26 | 主机：1台
27 | 脚踏开关线：1只
28 | 蠕动泵：1套
29 | 台车：1辆
30 | 保险丝：1只
31 | 电源线：根
32 | 使用说明书：1份
33 | 保修卡：1份
34 | 产品合格证：1份